Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH SKŁADANA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ

## Dostawa okulistycznego optycznego tomografu.

- WYKONAWCA  - należy podać:

NAZWĘ WYKONAWCY:

NIP/PESEL:

REGON:

ADRES:

WOJEWÓDZTWO:

TEL.:

E-MAIL:

adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej:………………………………………………………

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

☐ TAK									☐ NIE

- Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję / zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz akceptuje / my w wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymogi/warunki wskazane w SIWZ oraz oferuję / my:

- wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto .................................złotych (słownie:.....................................................................................................................................) zawierająca w sobie podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ................................PLN (słownie ...................................................................................... PLN) kwota netto: ……………………………………………………………………………………………….……………………PLN tj. za:

- urządzenie, które spełnia wszystkie wymogi/warunki/parametry wskazane w SIWZ:

| Dane ogólne – Okulistyczny optyczny tomograf. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| Lp | Wymagany parametr / cecha | Parametr Oferowany – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf fabrycznie nowy wraz z przystawką do badania przedniego odcinka oka |  |
| 2. | Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem |  |
| 3. | Zewnętrzny komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 21”, drukarka laserowa – kolorowa |  |
| 4. | Technologia pomiaru - spektralna |  |
| 5. | Częstotliwość skanowania min. 70 000 A-skanów/sek. | Podać parametr |
| 6. | Rozdzielczość osiowa tomografu - nie gorsza niż 3μm | Podać parametr |
| 7. | Maksymalna głębokość skanowania - o najmniej 3mm | Podać parametr |
| 8. | Maksymalna szerokość skanowania - B-skan - co najmniej 12mm | Podać parametr |
| 9. | Możliwość regulacji szerokości B-skanu w zakresie min. od 2 do 12mm | Podać parametr |
| 10. | Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta - nie większa niż 2.5mm | Podać parametr |
| 11. | Funkcja AUTOFOCUS – system automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta | Podać parametr |
| 12. | Zakres automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta min. od -15D do +20D | Podać parametr |
| 13. | Obraz dna oka realizowany przez kamerę CCD lub skaningowy oftalmoskop laserowy SLO lub fundus kamerę | Podać parametr |
| 14. | Funkcja TRACKING automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania |  |
| 15. | Zakres ilości uśrednianych B-Scanów min. od 1 do 250 | Podać parametr |
| 16. | Funkcja FOLLOW-UP powtórzenia w tym samym miejscu skanów wykonanych w trakcie kolejnych wizyt |  |
| 17. | Funkcja porównania skanów wykonanych w tym samym miejscu w trakcie kolejnych wizyt |  |
| 18. | Możliwość zmiany położenia i kąta pojedynczego skanu oraz położenia obszaru skanowania zespołu skanów widocznych w oknie podglądu dna oka za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej |  |
| 19. | Możliwość zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej |  |
| 20. | Tworzenie grup (ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp. ) w bazie danych pacjentów |  |
| 21. | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim | Podać parametr |
| 22. | Analiza przekrojów siatkówki |  |
| 23. | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości siatkówki |  |
| 24. | Analiza i raport progresji (zmian w czasie) - min. 6 badań | Podać parametr |
| 25. | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości siatkówki |  |
| 26. | Możliwość wizualizacji siatkówki w systemie 3D o obszarze: min 12mm x 9mm przy rozdzielczości nie gorszej niż 37μm | Podać parametr |
| 27. | Ilość B-Scanów na skan 3D siatkówki min. 320 | Podać parametr |
| 28. | Możliwość pomiaru objętości dowolnego obszaru siatkówki oraz pomiaru objętości siatkówki o grubości większej od zadanej |  |
| 29. | Mapy deformacji warstwy barwnikowej RPE z automatycznym podaniem wartości odchyleń od referencyjnego kształtu RPE |  |
| 30. | Możliwość obrazowania i pomiaru grubości naczyniówki |  |
| 31. | Analiza grubości Warstwy Włókien Nerwowych (RNFL) i tarczy nerwu wzrokowego |  |
| 32. | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości Warstwy Włókien Nerwowych (RNFL) z podziałem na co najmniej 8 równych sektorów i odniesieniem do bazy normatywnej | Podać parametr |
| 33. | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości RNFL |  |
| 34. | Analiza grubości Zespołu Komórek Zwojowych (GCC) | Podać parametr |
| 35. | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości GCC |  |
| 36. | Pomiar parametrów tarczy: powierzchnie DISC, CUP i RIM oraz współczynniki C/D, C/D poziomo i C/D pionowo |  |
| 37. | Możliwość automatycznego lub manualnego obrysowywania tarczy nerwu |  |
| 38. | Analiza i raport progresji oraz trendu (zmian w czasie) |  |
| 39. | Pachymetria bezkontaktowa z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki o średnicy min. 6mm i najcieńszego miejsca rogówki. Pachymetria bezkontaktowa z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki o średnicy min. 6mm i najcieńszego miejsca rogówki | Podać parametr |
| 40. | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania |  |
| 41. | Możliwość obrazowania i pomiaru menisku łzowego |  |
| 42. | Analiza stożka rogówki |  |
| 43. | Możliwość wizualizacji rogówki w systemie 3D |  |
| 44. | Nieinwazyjne obrazowanie funkcji mikrokrążenia AngioFlow |  |
| 45. | Wykorzystanie metody SSADA do pomiaru mikrokrążenia AngioFlow |  |
| 48. | Rozdzielczość AngioFlow nie gorsza niż 15μm dla obszary 6x6 mm | Podać parametr |
| 49. | Automatyczna segmentacja warstw krążenia na min 4 warstwy | Podać parametr |
| 50. | Funkcja TRACKING w skanach poziomych oraz pionowych AngioOCT |  |
| 51. | Przeglądy w okresie trwania gwarancji bezpłatne, wykonywane przez Dostawcę |  |
| 52. | Gwarantowana dostępność części zamiennych minimum 10 lat po ustaniu gwarancji |  |
| 53. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzony przez Oferenta lub inny podmiot na terenie kraju |  |

- okres gwarancji ……. m-c.

- Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczam / y, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

- Oświadczam / y, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ akceptuje / my bez zastrzeżeń i zobowiązuję / my się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wyrażam / y zgodę na warunki płatności podane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz zobowiązuję / my się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ i niniejszym załączniku do SIWZ.

- Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., fax, e-mail):

...........................................................................................................................................................

- Jako załączniki będące integralną częścią oferty, a wynikające ze SIWZ, załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

- wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr …………….. do SIWZ;

- wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika …………………… do SIWZ;

- pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;

- ..............................................................................................................................................................

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................................

Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z pieczątką imienną) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X;

Należy wpisać słowo „TAK” w przypadku spełnienia określonego w wierszu wymogu funkcjonalnego lub słowo „NIE” w przypadku niespełnienia warunku albo podać parametr.