Załącznik nr 2 – wzór formularza oferty

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH SKŁADANA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zakup wyposażenia sali zabiegowej na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

- WYKONAWCA  - należy podać:

NAZWĘ WYKONAWCY:

NIP/PESEL:

REGON:

ADRES:

WOJEWÓDZTWO:

TEL.:

E-MAIL:

adres do korespondencji jeżeli inny niż podany wyżej:………………………………………………………

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem:

☐ TAK									☐ NIE

- Przedkładając ofertę oświadczam / y, że znany jest mi / nam zakres przedmiotu zamówienia, zrealizuję / zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz akceptuje / my w wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz oferuję / my:

- wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto .................................złotych (słownie:.....................................................................................................................................) zawierająca w sobie podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ................................PLN (słownie ...................................................................................... PLN) kwota netto: ……………………………………………………………………………………………….……………………PLN

- urządzenia:

| Dane ogólne - Kolumna chirurgiczna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| LP | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| - Kolumna chirurgiczna – 1 sztuka |  |  |
| 1 | Ogólne |  |
| 1.1 | Sufitowa jednostka chirurgiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb. |  |
| 1.2 | Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości – gładkie powierzchnie profili konstrukcyjnych bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wszelkie zaślepki na konsoli montowane bezśrubowo |  |
| 1.3 | Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych. Płyta interfejsowa z przewodami elastycznymi zakończonymi zaworami odcinającymi do podłączenia sztywnego z instalacją szpitalną. |  |
| 1.4 | Tworzywowa zaoblona obudowa sufitowa zakrywająca elementy montażowe |  |
| 1.5 | Zawiesie sufitowe posiadające regulację umożliwiające montaż i dostosowanie do wymaganej wysokości |  |
| 1.6 | Waga kolumny bez elementów wyposażenia dodatkowego max 220 kg |  |
| 1.7 | Dopuszczalne obciążenie min. 130 kg |  |
| 2. | Konsola |  |
| 2.1 | Konsola wykonana całkowicie z aluminium malowanego na kolor z palety RAL – możliwość wyboru kolorystyki lakierowania poszczególnych ścianek z palety RAL celem dostosowania jej do koloru sali operacyjnej |  |
| 2.2 | Kształt konsoli trapezoidalny – nie dopuszcza się kształtów okrągłych i prostokątnych |  |
| 2.3 | Profil konstrukcyjny konsoli dzielony z osobnym kanałem dla przewodów elektrycznych oraz dla przewodów gazowych |  |
| 2.4 | Kanały prowadzone pionowe wzdłuż wysokości konsoli |  |
| 2.5 | Ścianki konsoli o grubości min. 2 mm |  |
| 2.6 | Gniazda gazowe montowane na ściance kanału z przewodami gazowymi umieszczone w jednym pionowym rzędzie |  |
| 2.7 | Gniazda elektryczne, wyrównania potencjału oraz teletechniczne montowane n ściance kanału z przewodami elektrycznymi w pionowym rzędzie |  |
| 2.8 | Możliwość wyboru przez Zamawiającego konfiguracji montażu gniazd elektrycznych oraz gazowych – do wyboru montaż na ściankach bocznych (gniazd gazowych) lub na ściance tylnej (gniazda elektryczne) |  |
| 2.9 | Konsola pionowa o wysokości min. 1200 mm |  |
| 2.10 | Całkowita szerokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 390 mm +/-10 mm |  |
| 2.11 | Całkowita głębokość konsoli bez elementów wyposażenia zewnętrznego 200 mm +/-10 mm |  |
| 2.12 | Kąt mocowania ścianek bocznych w stosunku do ścianki frontowej na której znajduje się profil montażowy min 45° |  |
| 2.13 | Możliwość obrotu konsoli o min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° |  |
| 2.14 | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA): 2 x AIR - sprężone powietrze 2 x VAC - próżnia 2 x O2 - tlen |  |
| 2.15 | Konsola wyposażona w manometry kontrolne gazów – po jednym dla każdego z rodzajów gazów |  |
| 2.16 | Konsola wyposażona w gniazda elektryczne: 12 x gniazdo elektryczne - gniazda zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli – gniazda podzielone na min. Dwa obwody 12 x bolec wyrównania potencjałów – gniazdo nie wystające poza obrys ścinaki konsoli o więcej niż 2 mm 2 x gniazdo teletechniczne typu RJ 45 cat.6 – gniazdo zlicowane z powierzchnią ścianki konsoli. |  |
| 2.17 | W środkowej części konsoli umieszczony prostokątny profil montażowy z anodowanego aluminium umożliwiający bezstopniowe mocowanie półek i szuflad na dowolnej wysokości. Profil zintegrowany z konsolą nie wystający poza jej obrys. Półki i szuflady z możliwością regulacji wysokości przez użytkowników. |  |
| 2.18 | System mocowania półek i wyposażenia w profilu montażowym umożliwiający łatwy ich demontaż, zmianę kolejności montażu a także wymianę na inne wyposażenie bez potrzeby demontażu uchwytu głównego instalowanego w profilu montażowym |  |
| 2.19 | Konsola łączona z ramieniem poprzez łącznik o przekroju owalnym i średnicy min. 11 cm |  |
| 3. | Ramiona nośne |  |
| 3.1 | Poziome podwójne ramię nośne o długości min. 2100 mm – wymiar liczony jako odległość od osi do osi obrotu pierwszego ramienia do osi obrotu drugiego ramienia. |  |
| 3.2 | Człon pierwszy (górny) ramienia dłuższy niż drugi (dolny) |  |
| 3.3 | Ramię wykonane z aluminium malowanego na kolor z palety RAL |  |
| 3.4 | Profil ramienia w kształcie prostokąta (bez powierzchni wypukłych lub wklęsłych) ułatwiający utrzymanie czystości. Krawędzie zaokrąglone |  |
| 3.5 | Aluminiowe lub tworzywowe zaślepki zakończenia ramienia |  |
| 3.6 | Szerokość profilu 220 mm +/-10 mm |  |
| 3.7 | Wysokość profilu 120 mm +/-10 mm |  |
| 3.8 | Grubość ścianki profilu min. 9 mm |  |
| 3.9 | Pneumatyczny hamulec obrotu ramienia |  |
| 3.10 | Hamulce zwalniane poprzez przyciski z graficznymi kolorystycznymi oznaczeniami umieszczonymi na tworzywowych uchwytach regulacyjnych montowanych od frontu półki lub z tyłu konsoli – do wyboru przez Użytkowników. Ze względów ergonomicznych nie dopuszcza się przycisków montowanych na szynie sprzętowej |  |
| 3.11 | Na zaślepkach ramion zamontowane sygnalizatory w postaci diod LED odblokowania hamulca w kolorystyce zgodnej z graficznym oznaczeniem na uchwytach regulacyjnych – sygnalizator załączany w przypadku naciśnięcia hamulca |  |
| 3.12 | Możliwość obrotu ramienia względem zawieszenia sufitowego min. 330° z możliwością ograniczenia kąta obrotu min. co 30° |  |
| 3.13 | Ramona wyposażone w oświetlenie pośrednie, listwa LED 2x7W ściemniane z przycisku i pilota przewodowego |  |
| 4. | Wyposażenie dodatkowe konsoli |  |
| 4.1 | 1 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 440mm z szufladą z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o głębokości min. 80 mm o wymiarze wewnętrznym min. 320 mm x 320mm (wymiar liczony jako najwęższa szerokość i głębokość szuflady) , materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii, front szuflady także wykonany z materiału kompozytowego bakteriobójczego całkowicie gładkiego z profilowanym wycięciem służącym za uchwyt – nie dopuszcza się uchwytów wystających poza czoło szuflady ani uchwytów wpuszczanych w czoło szuflady. Półka z szufladą montowana do profilu montażowego w konsoli. |  |
| 4.2 | Dopuszczalne obciążenie szuflady min. 40 kg |  |
| 4.3 | Szuflada wyposażona w oświetlenie wewnętrzne ledowe uruchamiane podczas wysunięcia szuflady |  |
| 4.4 | 2 x półka z materiału kompozytowego bakteriobójczego mocowana do profilu montażowego w konsoli z możliwością regulacji bezstopniowej wysokości o wymiarach (+/- 5%) 460 mm x 440mm, materiał półki kompozytowy całkowicie gładki zapobiegający ogniskowaniu się bakterii |  |
| 4.5 | Półki posiadające szyny boczne akcesoryjne montowane z lewej i prawej strony |  |
| 4.6 | Szyny akcesoryjne przy półkach zakończone zaokrąglonymi tworzywowymi lub gumowymi narożnikami zintegrowanymi z szynami bocznymi. Nie dopuszcza się nakładanych, wsuwanych lub dokręcanych narożników. |  |
| 4.7 | 2 x regulowany pionowy uchwyt ze stali nierdzewnej z podwójnym wspornikiem, H = 1200mm D25 na wyposażenia, z wieszakiem kroplówki z 4 haczykami ze stali nierdzewnej (obciążenie 30 kg) |  |
| 5. | Pozostałe wymagania |  |
| 5.1 | Wyrób klasy IIb |  |
| 5.2 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty |  |
| 5.3 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |

| Dane ogólne – Lampa chirurgiczna |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

| LP | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| - Lampa chirurgiczna |  |  |
| 1. | Ogólne |  |
| 1.1 | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa montowana do sufitu. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. |  |
| 1.2 | Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę tworzywową zakrywającą płytę stropową oraz wszystkie przyłącza elektryczne. |  |
| 1.3 | Ramiona dwuczęściowe – ramię pierwsze (górne) prostowodowe, ramię drugie (dolne) uchylne |  |
| 1.4 | Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy lampy głównej oraz satelitarnej 200 W. Minimum 90 diód w kopule głównej oraz minimum 55 w kopule satelitarnej. Diody nowej generacji białe – nie dopuszcza się diód zielonych, czerwonych lub niebieskich |  |
| 1.5 | Regulacja średnicy pola operacyjnego w obu kopułach za pomocą sterylizowalnego, wymiennego uchwytu umieszczonego centralnie na środku czaszy lampy |  |
| 1.6 | Średnica zewnętrzna każdej z kopuł nie większa niż 78 cm |  |
| 1.7 | Obudowa kopuł wykonana ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło |  |
| 1.8 | Kopuły przystosowane do współpracy z nawiewem laminarnym poprzez segmentową budowę – nie dopuszcza się lamp w kształcie pełnym |  |
| 1.9 | Lampa przystosowana do współpracy z system integracji Sali operacyjnej umożliwiająca sterowanie jej funkcjami poprzez dedykowany system integracji |  |
| 2. | Kopuła główna |  |
| 2.1 | Konstrukcja składająca się z minimum 6 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne |  |
| 2.2 | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon |  |
| 2.3 | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm |  |
| 2.4 | Natężenie kopuły głównej min. 160 klux |  |
| 2.5 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach |  |
| 2.6 | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 18 do 31 cm |  |
| 2.7 | Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 95 |  |
| 2.8 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 120 cm |  |
| 2.9 | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 50% |  |
| 2.10 | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 45% |  |
| 2.11 | Kopuła lampy wyposażona minimum w pięć uchwytów umieszczonych na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lampy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |  |
| 2.12 | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm |  |
| 2.13 | Możliwość obrotu ramieniu stałego o min. 300° wokół mocowania głównego |  |
| 2.14 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 335° wokół przegubu łączącego ramiona |  |
| 2.15 | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym |  |
| 2.16 | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu oraz z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna |  |
| 2.17 | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule |  |
| 2.18 | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej - włączenie/wyłączenie kamery - obrót kamery - zoom kamery Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo, funkcji synchronizacji kopuł oraz włączenia kamery |  |
| 2.19 | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diod rozlokowanych wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. |  |
| 2.20 | Żywotność układu świetlnego min. 50000h |  |
| 2.21 | Wielkość napromieniowania maksymalnie 580 w/m2 |  |
| 2.22 | Funkcja synchronizacji z kopułą satelitarną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu |  |
| 3. | Kopuła satelitarna |  |
| 3.1 | Konstrukcja składająca się z minimum 4 segmentów liczonych jako segmenty zewnętrzne i//lub wewnętrzne |  |
| 3.2 | Diody osłonięte osłonami ze szkła akrylowego - osłony zlicowane z powierzchnią obudowy kopuły celem łatwej dezynfekcji – nie dopuszcza się wypukłych lub wklęsłych osłon |  |
| 3.3 | Średnica odbłyśnika pojedynczej diody min. 2,5 cm |  |
| 3.4 | Natężenie kopuły głównej min. 120 klux |  |
| 3.5 | Temperatura barwowa regulowana w zakresie od 3.500 do 5.000 K w min. sześciu stopniach |  |
| 3.6 | Zakres regulacji średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym nie mniejszy niż 16 do 28 cm |  |
| 3.7 | Współczynnik oddawania barw dla kopuły satelitarnej Ra nie mniejszy niż 95 |  |
| 3.8 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 nie mniejsza niż 130 cm |  |
| 3.9 | Wartość oświetlenia po przysłonięciu jedną maską [%]- nie mniej niż 35% |  |
| 3.10 | Wartość oświetlenia po przysłonięciu dwiema maskami [%] - nie mniej niż 40% |  |
| 3.11 | Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Uchwyty wykonane jako osobny prętowy uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły. |  |
| 3.12 | Mocowanie kopuły na podwójnym ramieniu o łącznym zasięgu min. 160 cm |  |
| 3.13 | Możliwość obrotu ramieniu stałego o 360° wokół mocowania głównego |  |
| 3.15 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min. 335° wokół przegubu łączącego ramiona |  |
| 3.16 | Możliwość obrotu o min. 280° na przegubie łączącym ramię kopuły z ramieniem uchylnym |  |
| 3.17 | Regulacja natężenia światła w zakresie min. 25 do 100% umieszczone na sterowniku kopuły mocowanym na ramieniu i z pilota bezprzewodowego – regulacja w minimum 10 stopniach elektroniczna |  |
| 3.18 | Kopuła posiadająca ergonomiczny panel sterowania w kształcie prostokąta umożliwiający jego pewny chwyt i wybranie żądanej funkcji bez ryzyka zmiany położenia kopuły umiejscowiony na ramieniu – nie dopuszcza się paneli montowanych bezpośrednio do lub na kopule |  |
| 3.19 | Panel sterowniczy posiadający minimum następujące funkcje: - włączenie/wyłączenie lampy - regulację natężenia oświetlenia - włączenie/wyłączenie funkcji endo - regulacja temperatury barwowej Panel wyposażony w wizualny wskaźnik natężenia oświetlenia, wskaźnik poziomu temperatury barwowej oraz diody kontrolne włączenia funkcji endo i funkcji synchronizacji kopuł |  |
| 3.20 | Funkcja oświetlenia endo w postaci światła typu LED (minimum 8 diód rozlokowane wokół uchwytu sterylizowanego jako pojedynczy rząd lub jako grupy diod). Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na ramieniu. Oświetlenie endo z regulacją natężenia. |  |
| 3.21 | Żywotność układu świetlnego min. 50000h |  |
| 3.22 | Wielkość napromieniowania maksymalnie 435 w/m2 |  |
| 3.23 | Funkcja synchronizacji z kopułą główną uruchamiana z panelu sterującego poprzez naciśnięcie jednego oznaczonego przycisku polegająca na dostosowaniu temperatury barwowej w obu kopułach do jednego poziomu |  |
| 4. | Przygotowanie – kamera |  |
| 4.1 | Kopuła główna przystosowana do montażu kamera w standardzie min. FULL HD |  |
| 5. | Przygotowanie – monitor |  |
| 5.1 | Lampa wyposażona w dodatkowe trzecie ramię wychodzące wraz z ramionami kopuł z wspólnego zawiesia sufitowego – osi centralnej. Ramię przygotowane do montażu monitora medycznego min 24” |  |
| 5.2 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min 300° wokół mocowania głównego |  |
| 5.3 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego o min 330° wokół przegubu łączącego ramiona |  |
| 5.4 | Możliwość obrotu o min 280° na przegubie łączącym ramię monitora z ramieniem uchylnym |  |
| 6. | Pilot bezprzewodowy |  |
| 6.1 | Pilot bezprzewodowy dla personelu pozwalający na min. sterownie następującymi funkcjami: - włączanie/wyłączanie lampy - wybór czaszy – główna lub satelitarna - regulacja intensywności świecenia - włączanie/ wyłączania funkcji endo - włączenie/wyłączenie kamery - zoom kamery - auto focus - obrót kamery |  |
| 7. | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 7.1 | W wyposażeniu każdej kopuły po min. 2 uchwyty sterylizacyjne |  |
| 8. | Pozostałe wymagania |  |
| 8.1 | Wyrób klasy I |  |
| 8.2 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty |  |
| 8.3 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |

| Dane ogólne – Łóżko uniwersalne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| - Łóżko uniwersalne – 2 sztuki |  |  |
| 1 | Ogólne |  |
| 1.1 | Konstrukcja łóżka wykonana z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Główna konstrukcja łóżka wykonana z profili o przekroju min. 5x3 cm gwarantujących stabilność konstrukcji i wysokie obciążenie użytkowe |  |
| 1.2 | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem |  |
| 1.3 | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiając dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka |  |
| 1.4 | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome |  |
| 1.5 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione panelami z płyty HPL montowanymi na stałe. Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym |  |
| 1.6 | Długość łóżka min. 2180 mm |  |
| 1.7 | Szerokość całkowita łóżka min. 950 mm |  |
| 1.8 | Długość segmentu oparcia pleców min. 800 mm |  |
| 1.9 | Długość segmentu stałego min. 170 mm |  |
| 1.10 | Długość segmentu uda min. 300 mm |  |
| 1.11 | Długość segmentu podudzia min. 600 mm |  |
| 1.12 | Długość x szerokość leża min. 2000 x 850 mm |  |
| 1.13 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża oraz możliwość montażu innego wyposażenia np. ramy wyciągowej |  |
| 1.14 | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - funkcja autokontur - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel |  |
| 1.15 | Łóżko wyposażone w dodatkowy panel sterowania dla personelu medycznego, zawieszany na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta. Panel posiadający następujące funkcje: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (powyższe funkcje z indywidualną blokadą każdej z nich) - funkcja autokontur - funkcja krzesła kardiologicznego uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji Fowlera uruchamiana jednym przyciskiem - funkcja CPR uruchamiana jednym przyciskiem, oznaczona kolorem innym jak pozostałe – przycisk widoczny – wyróżniający się - ustawienie pozycji antyszokowej uruchamiana jednym przyciskiem oznaczona kolorem wyróżniający się |  |
| 1.16 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 350 mm |  |
| 1.17 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 790 mm |  |
| 1.18 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do min. 70° |  |
| 1.19 | Autoregresja oparcia pleców min. 110 mm |  |
| 1.20 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża min. 40° |  |
| 1.21 | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° |  |
| 1.22 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie |  |
| 1.23 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego |  |
| 1.24 | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym |  |
| 1.25 | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka |  |
| 1.26 | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów w tym min 1 drewnopodobny). Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad |  |
| 1.27 | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym) |  |
| 1.28 | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Minimum dwa koła z blokadą jazdy |  |
| 1.29 | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości podstawy |  |
| 1.30 | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami |  |
| 1.31 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg |  |
| 1.32 | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz |  |
| 1.33 | Elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami: - Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków min. 100 mm |  |
| 1.34 | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża ani poręczy opuszczanych w dół. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 – 2 kpl. - wieszak kroplówki - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 (min. dla pianki materaca) – dołączyć do oferty - Świadectwo Jakości Zdrowotnej PZH – na cały materac. |  |
| 2. | Pozostałe wymagania |  |
| 2.1 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty |  |
| 2.2 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |

| Dane ogólne – Stół chirurgiczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa aparatu: | Podać |  |
| Producent: | Podać |  |
| Kraj pochodzenia: | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

|  | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
| - Stół chirurgiczny |  |  |
| 1 | Funkcje stołu realizowane przy pomocy napędu elektrohydraulicznego min następujących funkcji: - regulacja wysokości - przechyły boczne - pozycja Trendelenburga i anty- Trendelenburga - regulacja segmentu oparcia pleców - poziomowanie blatu przy pomocy jednego przycisku - przesuw wzdłużny blatu - pozycje flex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku - reflex uruchamiana przy pomocy jednego przycisku - blokowanie stołu do podłoża Funkcje uzyskiwane przy pomocy pilota przewodowego lub bezprzewodowego |  |
| 2 | Pilot z podświetleniem funkcji, ułatwiający regulacje stołem w warunkach zaciemnionej sali operacyjnej |  |
| 3 | Pilot wyposażony w przycisk włączający oraz wyłączający przyciski funkcyjne |  |
| 4 | Sygnalizacja podłączenia stołu do sieci 230V umieszczona pilocie |  |
| 5 | Pilot wyłączający się dla bezpieczeństwa po maksimum 40 sekundach – ponowna aktywacja poprzez przycisk załączający |  |
| 6 | Stół przystosowany do pracy z pilotem nożnym – wyposażony w odpowiednie gniazdo osobne niezależne od pilota ręcznego |  |
| 7 | Zasilanie bateryjne stołu 24 V. Akumulatory wbudowane wraz ze zintegrowaną ładowarką. W przypadku wyładowania baterii możliwość pracy stołu podłączonego do zasilania sieciowego. Sygnalizacja poziomu naładowania baterii na pilocie. Przewód do ładowania akumulatorów odłączany od stołu. |  |
| 8 | Akumulatory pozwalające na min. 80 operacji |  |
| 9 | Całkowita długość blatu stołu min. 2000 mm |  |
| 10 | Całkowita szerokość blatu (bez listw bocznych) min. 500 mm |  |
| 11 | Regulacja wysokości blatu w zakresie co najmniej od 690 do 1130 mm (zakres wysokości liczony bez materacy) |  |
| 12 | Regulacja przechyłu wzdłużnego w zakresie min +/- 300 |  |
| 13 | Regulacja przechyłu bocznego w zakresie min +/- 250 |  |
| 14 | Regulacja oparcia pleców w zakresie min. od - 400 do 800 |  |
| 15 | Regulacja podgłówka w zakresie min od - 900 do 500 oraz regulacja wzdłużnego odsunięcia od segmentu plecowego o min. 50 mm |  |
| 16 | Zakres pionowej regulacji kątowej podnóżków min. od - 900 do 150 oraz możliwość rozchylenia na boki o min. 180° |  |
| 17 | Regulacja pozycji Flex min. 210° i reflex min. 100° - każda z pozycji regulowana przy pomocy jednego przycisku |  |
| 18 | Przesuw wzdłużny blatu min 350mm |  |
| 19 | Dopuszczalne obciążenie min. 230 kg |  |
| 20 | Blat stołu modularny min. 4-ro segmentowy składający się z następujących segmentów: - płyta głowy - odłączana - segment oparcia pleców - segment siedziska - dwuczęściowy segment nóg – segmenty odłączane |  |
| 21 | Blat wyposażony w listwy umożliwiające montaż wyposażenia dodatkowego – listwy mocowane na każdym segmencie (podgłówka, oparcia pleców, siedziska oraz podnóżków) |  |
| 22 | Blat stołu przezierny w projekcji AP na szerokości min. 340 mm |  |
| 23 | Bardzo wysoka stabilność stołu poprzez zastosowanie w konstrukcji blatu elementów wykonywanych technologią odlewów – nie dopuszcza się elementów konstrukcyjnych blatu spawanych lub giętych |  |
| 24 | Podgłówek regulowany mechanicznie lub przy pomocy układu elektrohydraulicznego |  |
| 25 | Podnóżki regulowane przy pomocy sprężyn gazowych lub układu elektrohydraulicznego, |  |
| 26 | Stół mobilny - przejezdny posiadający min. 4 koła o średnicy min. 80 mm. Koła zabudowane w podstawie – nie wystające ponad i poza podstawę |  |
| 27 | System blokowania kół jezdnych przy pomocy 2 wysuwanych stopek gwarantujący pewne blokowanie stołu. |  |
| 28 | Stopki blokujące stół z napędem elektrohydraulicznym posiadające mechanizm automatycznej kompensacji nierówności podłoża |  |
| 29 | Podstawa, kolumna wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| 30 | Podstawa nie posiadająca żadnych elementów tworzywowych, gumowych lub silikonowych |  |
| 31 | Kolumna nie posiadająca żadnych elementów tworzywowych, gumowych lub silikonowych |  |
| 32 | Podstawa i kolumna bez harmonijkowych osłon |  |
| 33 | Blat wykonany ze stali nierdzewnej lub stopów nierdzewnych – elementy wykonane metoda odlewu |  |
| 34 | Materace odejmowane bezszwowe o właściwościach przeciwodleżynowych i antybakteryjnych – wykonane z pianki poliuretanowej pokrytej materiałem antystatycznym. Dołączyć oświadczenie producenta lub badanie z niezależnej jednostki laboratoryjnej |  |
| 35 | Stół przystosowany do współpracy z system integracji Sali operacyjnej umożliwiająca sterowanie jego funkcjami poprzez dedykowany system integracji – dołączyć oświadczenie przynajmniej jednego producenta systemu integracji informującego iż oferowany stół współpracuje z produkowanym przez tego producenta systemem |  |
| 36 | Wyposażenie dodatkowe do stołu: - podpórka ręki prosta z własnym zintegrowanym uchwytem mocującym – 2 szt. - ramka anestezjologiczna z regulacją wysokości i kątową z uchwytem wielopozycyjnym – 1 kpl. Wszystkie elementy wyposażenia z właściwymi elementami mocującymi do stołu – uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej |  |
| 37 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – informację dołączyć do oferty |  |
| 38 | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty |  |

- okres gwarancji ……. m-c.

- czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Urządzenia …………. godzin od zgłoszenia awarii.

- Oświadczam / y, że zapoznałem / zapoznaliśmy się ze SIWZ wraz z wprowadzonymi do niej zmianami (w przypadku wprowadzenia ich przez Zamawiającego), nie wnoszę / wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem / zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczam / y, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.

- Oświadczam / y, że zawarty w SIWZ projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ akceptuje / my bez zastrzeżeń i zobowiązuję / my się w przypadku wyboru mojej / naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam / y, że uważam / y się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ tzn. przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wyrażam / y zgodę na warunki płatności podane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz zobowiązuję / my się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ i niniejszym załączniku do SIWZ.

- Oświadczam / y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Osoba/y wyznaczona/e do współpracy z Zamawiającym przy realizacji umowy (tel., fax, e-mail):

...........................................................................................................................................................

- Jako załączniki będące integralną częścią oferty, a wynikające ze SIWZ, załączam / y wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;

Ofertę sporządzono dnia ..........................

..............................................................................................

Podpis czytelny (lub nieczytelny wraz z pieczątką imienną) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Wybrać właściwe, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X;

Zgodnie z art. 105 i 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej za małego i średniego przedsiębiorcę

uważa się:

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 10 milionów euro.

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w  złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości  w złotych 43 milionów euro.